Инструкция по установке ПО на компьютер:

Заметка для установки :

Шаг 1 : Установка программы Bluetooth и Sphinctodat .

После установки программы Sphinctodat на компьютер, необходимо скопировать файл данных Языка : SphinctoDatLng.dll в каталог Sphinctodat. Как правило, этот каталог вы найдете здесь :

                        C : \ Program Files (x86) \ МСМ promedico \ SphinctoDat V2.0

Если при инсталляции файл dll уже скопировался в каталог, то надо изменить название этого файла, убрав буквы RUS.

Шаг 2 : Включите Sphinctometer : нажмите кнопку включения на 1 секунду.

Шаг 3 : поиск новых устройств Bluetooth на вашем компьютере.

Шаг 4 : Когда вы видите на своем компьютере Sphinctometer, при установке, необходимо выбрать Число обнаружения. Пароль: 4321

Шаг 5 : Необходимо открыть устройства Bluetooth, открыть свойства и параметры и проверить числовое значение назначенных портов.

Шаг 6 : Открыть программу  Sphinctodat на своем компьютере

∙ в разделе редактировать нажмите Установка.

∙ В данной настройке "Установка", выберите Blue Tooth и назначте COM-порт, который был определен ранее . Иногда вы также можете найти о нем информацию, содержащуюся в Bluetooth - в меню Устройства. Добрался до Sphictometer устройство / щелкните правой нижней мыши / выбрать свойства, а затем / услуги. Обычно вы можете увидеть 2 режима, надо выбрать верхний, внести его в Spinctodat . Закройте меню параметров с помощью ОК.

Шаг 6 : В строке иконок выберите "новый пациент". Введите его данные.

Шаг 7 : нажмите новые измерения

Шаг 8 : Выберите тип устройства: Sphinctodat V2

Шаг 9 : нажмите кнопку "Чтение"

Теперь вы можете видеть, что Sphinctometer подключен. Когда вы не получите никакой связи попробуйте еще раз или попробуйте ввести другой СОМ порт.

Чтобы подготовить устройство к эксплуатации, смотрите в руководстве.